SP ZOZ/DZ/27/2019

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MYJNIA DEZYNFEKATOR DO BASENÓW I KACZEK - SZT. 3

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2019		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Myjnia fabrycznie nowa nie powystawowa | TAK |  |  |
| 2 | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |  |
| 3 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | TAK |  |  |
| 4 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | TAK |  |  |
| 5 | Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| 6 | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile | TAK |  |  |
| 7 | Czas procesu płukania, dezynfekcji i wentylacji/chłodzenia dla standardowego programu dla „basenów” – nie więcej niż 11 min. | TAK |  |  |
| 8 | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, lub kombinacji stali i polimeru | TAK |  |  |
| 9 | Komora mycia z głęboko tłoczonej stali nierdzewnej, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front polimerowy | TAK |  |  |
| 10 | Jednolita komora tłoczona bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii. | TAK |  |  |
| 11 | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia. | TAK |  |  |
| 12 | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | TAK |  |  |
| 13 | Zużycie wody: - dla programu ekonomicznego: max. 12 litrów, - dla programu normalnego: max. 20 litrów | TAK |  |  |
| 14 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowana pompa środka zmiękczającego | TAK |  |  |
| 16 | Wbudowana pompa detergentu myjącego | TAK-5pkt, NIE-0pkt. |  |  |
| 17 | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. | TAK |  |  |
| 18 | Układ suszenia wyposażony we wbudowany filtr HEPA. | TAK |  |  |
| 19 | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiekczający) zlokalizowana pod komorą. | TAK |  |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. | TAK |  |  |
| 21 | Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 3 „kaczki” | TAK |  |  |
| 22 | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| 23 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | TAK |  |  |
| 24 | Automatyczny przebieg procesu. | TAK |  |  |
| 25 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | TAK |  |  |
| 26 | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | TAK-3pkt, NIE-0pkt. |  |  |
| 27 | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | TAK |  |  |
| 28 | Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową / badawczą. | TAK-2pkt, NIE-0pkt. |  |  |
| 29 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK |  |  |
| 30 | Zestaw startowy środków chemicznych: - kanister 5l detergentu - kanister 5l środka zmiękczającego -5szt kaczek z pokrywkami -5szt basenów | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy